**УТВЕРЖДАЮ**

**И.о. главного врача**

**Коммунальное государственное**

**предприятие**

**«Лисаковская городская больница» УЗаКО**

**К.К. Аленова**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ № 94 от 13.03.2024г.

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ к закупу по объявлению № 1 от 13.03.2024г.**

**(с изменением согласно приказу № 100 от 27.03.2024г.)**

**Организатор тендера/Заказчик:**

Коммунальное государственное Предприятие «Лисаковская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

**Реквизиты:**

БИН 960340000455

ИИК KZ976017221000000125

АО "Народный Банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

Тел: 8 (71433) 3-48-62

Е-mail: lisgorbol@mail.ru

**Фактический и юридический адрес:**

Республика Казахстан, Костанайская область, 111200 г. Лисаковск, Больничный городок,1

 Тендерная документация предоставляется бесплатно.

**1. Общие положения**

* 1. Тендер проводится с целью выбора поставщика медицинских изделий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований****закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, торговых наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента** | **Объем закупа.** | **Место поставки.** | **Цена за единицу** | **Сумма, выделенная для закупа** *(тенге).* |
| 1 | Аппарат виброакустический  | 1 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 15578950 | 15578950 |
| 2 | Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского  | 4 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 2072325 | 8289300 |
| 3 | Операционный стол (рентгенопрозрачный)  | 1 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 14606992 | 14606992 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный  | 1 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 19650000 | 19650000 |
| 5 | Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения)  | 1 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 7972971 | 7972971 |
| 6 | Капнограф  | 1 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 2815000 | 2815000 |
| 7 | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)  | 1 | Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 | 8535360 | 8535360 |
|  |  |  |  |  | **77448573** |

1.2 Потенциальные поставщики, изъявившие желание участвовать в тендере, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в п. 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее — Правила).

1.3 Общая сумма, выделенная для данного тендера, составляет 77 448 573,00 (семьдесят семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят три) тенге.

1.4. Место поставки: 111200, РК, Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1;

1.5. Условия поставки: DDP;

1.6. Срок поставки товара: со дня вступления в силу договора закупа:

Лот № 1 Аппарат виброакустический - 90 календарных дней;

Лот № 2 Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского - 90 календарных дней;

Лот № 3 Операционный стол (рентгенопрозрачный) - 90 календарных дней;

Лот № 4 Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный - 90 календарных дней;

Лот № 5 Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения) - 90 календарных дней;

Лот № 6 Капнограф - 90 календарных дней;

Лот № 7 Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров) - 90 календарных дней.

1.7. Условия платежа: за фактически поставленный товар в течение 30 (тридцать) банковских дней после предоставления: 1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 2) счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи; 3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика).

**2. Разъяснение организатором тендера положений**
**тендерной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию**

2.1 Не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

2.2 В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

2.3 Организатор тендера при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера по адресу: 111200, РК, Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1, экономический отдел.

При проведении указанной встречи составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

**3. Требования к оформлению тендерной заявки**

**и представление потенциальными** **поставщиками конвертов с заявками на участие в** **тендере**

3.1 Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

3.2 Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. При привлечении соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 50 Правил

3.3 Срок действия тендерной заявки: до подведения итогов тендера.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

3.4. Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, согласно приложению 2 к Правилам, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов);

      2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

      3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

      4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

      5) копии сертификатов (при наличии):

      о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

      о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

      о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

      6) ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к Правилам;

      7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

3.5. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате «docx»);

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года No ҚР ДСМ-237/2020 «Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан

лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под No 21749).

3.6 Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на государственном или русском языке. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном и/или русском языке.

3.7 Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

3.8 Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

3.9 Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

3.10 Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

3.11 Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу медицинских изделий" и "Не вскрывать до 15 часов 00 минут 15 апреля 2024 года )".

**4. Порядок представления заявки на участие в тендере**

4.1 Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями секретарю тендерной комиссии нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 111200, РК, Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1, экономический отдел, в срок до 14 часов, 00 мин, 15 апреля 2024 года включительно.

4.2 Все тендерные заявки, полученные секретарем тендерной комиссии после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении. При этом отмечается время представления тендерной заявки в журнале регистрации заявок.

4.3 Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются секретарем тендерной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.

**5. Изменение тендерных заявок и их отзыв**

5.1 Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

5.2 Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

5.3 Не допускается внесение изменений в тендерные заявки и их обеспечения после истечения срока представления тендерных заявок.

**6. Гарантийное обеспечение тендерной заявки**

6.1 Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров по лоту, предложенному в его тендерной заявке.

6.2 Гарантийное обеспечение тендерной заявки представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора закупа по следующим реквизитам: БИН 960340000455, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ976017221000000125, АО "Народный Банк Казахстана".

2) банковской гарантии согласно приложению тендерной документации.

6.3 Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

6.4 Гарантийное обеспечение возвращается при:

1) отклонении заявки потенциального поставщика;

2) своевременном представлении победителем меры обеспечения исполнения обязательств по заключенному по итогам тендера договору;

3) отмены тендера или закупа отдельного лота;

4) признания тендера или закупа отдельного лота недействительным;

5) внесения, но не участия лица в тендере.

6.5 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику при:

1) расторжении договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнении или исполнении ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг

**7. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику**

7.1. Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

      1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

      2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.

7.2. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям:

      1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

      4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

Условия настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных товаропроизводителей и через международные организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций.

.

**8. Требования к закупаемым медицинским изделиям**

8.1. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года No ҚР ДСМ - 142/2020 «Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под No 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе

медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации

или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года No ҚР ДСМ-19 «Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под No 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при

сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа

      8.3. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требования, не предусмотренные настоящими Правилами.

**9. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с заявками на**
**участие в тендере**

9.1. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

9.2 Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в 15.00 часов, 15 апреля 2024 года по адресу: 111200, РК, Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1, кабинет главного врача.

Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора государственных закупок и настоящей тендерной документацией.

В случае если на тендер (лот) представлена только одна заявка, то данная заявка на участие в тендере также вскрывается.

9.3. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков до 15 часов, 00 мин., 15 апреля 2024 года по адресу: 111200, РК, Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1, кабинет главного врача.

9.4. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, в деятельность тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии.

9.5 При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

**10. Оценка и сопоставление тендерных заявок**

10.1. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

      В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

10.2. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

      3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

      5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

      6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

8) установления факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами к лекарственным средствам

и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

      9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 настоящих Правил;

      11) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

      12) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

      13) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

      14) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

15) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      16) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

      17) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

      18) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

      19) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

10.3. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа меняют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с главой 1 раздела 2 Правил.

10.4. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

10.5. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствие тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

10.6. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.

**11. Протокол об итогах тендера**

11.1 Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание закупаемого товара;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) в случае отклонения тендерных заявок - основания их отклонения;

7) наименования и местонахождение победителя(ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;

9) если в результате тендера не определен победитель - основания принятия такого решения тендерной комиссией;

10) срок, в течение которого должен быть заключен договор о закупе;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

11.2 Организатор в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

11.3 Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа.

**12. Порядок заключения договора о закупе**

12.1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

      12.2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

      12.3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

      12.4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

      12.5. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

      12.6. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием.

      12.7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и, соответственно, цены договора;

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

      12.8. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

**13. Порядок внесения обеспечения исполнения договора о закупе**

13.1 Гарантийное обеспечение исполнения договора представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа;

2) банковской гарантии согласно приложению тендерной документации.

Обеспечение исполнения договора в виде гарантийного взноса вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера по реквизитам: БИН 960340000455, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ976017221000000125, АО "Народный Банк Казахстана";

Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

13.2 Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

13.3 Обеспечение исполнения договора о закупе вносится поставщиком - в течение десяти рабочих дней после вступления договора в силу, если иное не предусмотрено данным договором.

**14. Поддержка отечественного товаропроизводителя**

14.1. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

14.2. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов ЕАЭС, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

14.3. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

      1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года No ҚР ДСМ-16 «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или медицинского изделия, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под No 22175), с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения «СТ-KZ».

14.4. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов ЕАЭС подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующих решению Совета ЕАЭС от 3 ноября 2016 года No 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и решению Совета ЕАЭС от 12 февраля 2016 года No 46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий».

**15. Поддержка предпринимательской инициативы**

15.1. Преимущество на заключение договоров имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

      1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

      2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг;

      3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

      19. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

      1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP;

      2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP;

      3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP).

      20. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

      15.2. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

      Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

**16. Заключительные положения**

16.1 Внесенное обеспечение исполнения договора о закупе (договора поставки) возвращается поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком обязательств, если этот срок не указан в договоре.

16.2 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественного товара, и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом тендерной документации, гарантийное обеспечение исполнения договора закупа зачисляются в доход заказчика (организатора).

16.3 В случаях выявления нарушений при проведении закупа руководитель организатора закупок вправе признать такой закуп недействительным.

16.4 Вскрытые тендерные заявки не возвращаются потенциальным поставщикам. Исключением может быть оригинал банковской гарантии, при этом организатор тендера должен сохранить ксерокопию данного документа, заверенного организатором тендера.

16.5 Материалы проведенного закупа хранятся в порядке, установленном соответствующей номенклатурой дел организатора закупок.

**Приложение 1**

 **к тендерной документации**

**Перечень закупаемых товаров**

**тендер по закупу медицинских изделий (медицинская техника).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров (дней со дня вступления в силу договора о закупках)** | **Место поставки товаров** | **Размер авансового платежа, %** | **Сумма, выделенная для закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Аппарат виброакустический  | Шт | 1 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 15578950 |
| 2 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского  | Шт | 4 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 8289300 |
| 3 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Операционный стол (рентгенопрозрачный)  | Шт | 1 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 14606992 |
| 4 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный  | Шт | 1 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 19650000 |
| 5 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения)  | Шт | 1 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 7972971 |
| 6 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Капнограф  | Шт | 1 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 2815000 |
| 7 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)  | шт | 1 | DDP пункт назначения | 90 | КГП «Лисаковская городская больница» УЗаКО, Костанайская область, город Лисаковск, Больничный городок 1 | 0 | 8535360 |

 **И.о. главного врача**

 **КГП «Лисаковская городская больница»**

 **Аленова К.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Техническая спецификация по лоту № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники** | Аппарат виброакустический  |
| **2** | **Требования к комплектации** | **№**п/п | **Наименование комплектующего к медицинской технике**  | **Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике** | **Требуемое количество****(**с указанием единицы измерения**)** |
| **Основные комплектующие:** |
| 1 | Аппарат виброакустический  | **Назначение**Аппарат предназначен для терапии патологических состояний, связанных с обструктивными и рестриктивными (паренхиматозными) заболеваниями легких у пациентов в условиях медицинских учреждений. Аппарат рассчитан как на сочетанное применение совместно с аппаратами инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких, СРАР аппаратами, аппаратами высокопоточной назальной оксигенотерапии, дыхательными тренажерами, так и на самостоятельное применение, в зависимости от патологии. Аппарат может применяться в сочетании с ингаляционной терапией, приемами постурального дренажа и кинетической терапии. Аппарат рассчитан на применение при лечении острых, обострении хронических заболеваний легких, а также для профилактики осложнений со стороны респираторной системы. Область применения по нозологии и механизмам воздействия: 1. Состояния, связанные с нарушением эвакуации мокроты: обструктивная патология (ХОБЛ, бронхоэктатическая болезнь легких, бронхиты, муковисцедоз, силикозы и др.), нарушения кашлевого рефлекса центрального происхождения (пациенты нейро-инсультного профиля), состояния с нарушением кашлевого рефлекса вследствие интубации трахеи (пациенты реанимационного профиля, находящиеся на ИВЛ).2. Рестриктивная патология легких (паренхиматозная дыхательная недостаточность): пневмонии различной степени тяжести, локализации и генеза, первичный и вторичный респираторный дистресс-синдром, альвеолит, пневмонит. 3. Профилактика респираторных осложнений у тяжелых пациентов, длительно находящихся в постельном режиме, у пациентов на ИВЛ (пациенты отделений реанимации различных профилей, отделений или палат интенсивной терапии, пациенты нейро-инсультного профиля, с ЧМТ, политравмой).**Конструкция и исполнение**Аппарат выполнен в виде мобильного передвижного блока на 4-х колесах с тормозным механизмом. Тип исполнения: стационарно-передвижной. Это обеспечивает возможность перемещения аппарата внутри медицинских учреждений и удобную установку в любом удобном месте для выполнения процедуры как непосредственно у кровати больного, так и в специально отведенном кабинете. Передвижной модуль аппарата имеет рабочий столик с подсветкой, в котором имеются гнезда для виброакустических излучателей. Над рабочим столиком расположен дисплей, с помощью которого осуществляется управление аппаратом. В комплекте с аппаратом два виброакустических излучателя, соединяющихся витым шнуром с основным модулем аппарата.Все электронные узлы вмонтированы в модуль. Электронная схема выполнена на двух микропроцессорах, один отвечает за интерфейс, второй за работу генератора. Исполнительные программы хранятся на съемной флэш-карте, что позволяет легко обновлять и дополнять опционально программное обеспечение. Предусмотрена обратная связь с излучателями, обеспечивающая распознавание типа излучателя и его состояние (контакт с облучаемой поверхностью).Аппарат имеет два независимых параллельных канала, обеспечивающих возможность вывода сигнала с различной фазой сдвига или полностью разнотипных. Электрические сигналы, которые преобразуются излучателями в вибрацию, синтезируются цифровым способом. Форма основного несущего сигнала: синусоида, которая модулируется по частоте и амплитуде огибающей сложной формы. Конечная амплитудно-частотная характеристика волны, распространяемой по телу – нелинейная, с подъемом амплитуды на более высоких частотах и скорректирована электронным способом. Это позволяет акцентировать воздействие на более мелкие составляющие паренхимы легких, анатомически располагающиеся ближе к каркасу грудной клетки, например, при паренхиматозной дыхательной недостаточности. Наличие электронной коррекции амплитудно-частотной характеристики конечного давления в камере, постоянно изменяющаяся частота, модулирующая огибающая сложной формы с акцентами в определенных частотных поддиапазонах, обеспечивают одновременно максимальную эффективность и в тоже время защиту, за счет снижения агрессивности воздействия на более низких частотах и в резонансе.Выходные каскады аппарата имеют встроенную тройную защиту (тепловая, токовая, по постоянной составляющей), повышающую надежность аппарата и обеспечивают защиту излучателей в случае возникновения неисправности.В аппарате применена электронная схема с обратной связью с излучателями, обеспечивающая автостарт процедуры при прикладывании излучателей к поверхности и отключению при их снятии, а также отключению неиспользованного излучателя. **Интерфейс пользователя**Интерфейс пользователя выполнен в виде цветного сенсорного экрана (размер – не менее 10 дюймов, разрешение – не менее 1280 x 800 WSVGA), располагающегося над рабочим столиком. На сенсорном экране отображаются: клавиши быстрого старта предварительно выбранных и настроенных исполнительных программ, клавиши профиля, перечень программ в соответствии с выбранным профилем, рабочее окно исполнительной программой, графическая и текстовая информация о состоянии (активности) каждого излучателя, его типе, регулятор выходного уровня мощности, графически-цифровой таймер процедуры, сенсоры навигации. Также, интерфейс обеспечивает вывод сервисного меню с возможностью предварительной настройки, выбора языков и других сервисных функций.Во время загрузки программного обеспечения осуществляется самотестирование аппарата, в случае обнаружения неисправности на экран выводится номер ошибки и ее расшифровка.Язык интерфейса: русский.**Исполнительные программы**Исполнительные программы обеспечивают синтез сложного сигнала в рамках основного частотного диапазона. В зависимости от требуемого эффекта программы отличаются частотными акцентами, формой модуляции основного сигнала, который обеспечивает различные эффекты: пилообразный рост или спад, перкуссия, плавные проходы в той или иной акцентируемой частотной зоне, амплитудная модуляция, амплитудный лимит, сдвиг фаз между двумя каналами и так далее. Во всех программах используется синусоидальный несущий сигнал, обеспечивающий максимальную физиологичность и низкий уровень шума. Общий частотный диапазон для всех программ, не зависимо от патологии и цели: от 20 Гц до 300 Гц. Наиболее активный частотный акцент: от 20 Гц до 60 Гц.В аппарате имеется возможность обновления и дополнения исполнительных программ, которые соответствуют основным заявленным характеристикам аппарата (частотный диапазон, выходная мощность, форма несущего сигнала). Независимо от профиля/локализации, в каждом профиле предусмотрены программы, для терапии состояний с нарушением эвакуации мокроты, а также состояний с рестриктивной/паренхиматозной дыхательной недостаточностью. Для некоторых профилей/локализаций, предусмотрены специальные программы. В профиле «Реанимация», кроме стандартных программ, обязательно присутствуют следующие исполнительные программы:- для профилактики: сочетанные эффекты, направленные на профилактику застойной пневмонии, улучшение дренажа мокроты, ускорение гравитационного перераспределения жидкости из застойных отделов во время киненетической терапии;- для санации: программа, рассчитанная на стимуляцию мокротоотделения перед санацией и во время санации трахеобронхиального дерева у интубированных пациентов, в том числе при бронхоскопии;- для терапии респираторного дистресс-синдрома (ARDS): сочетанное применение на фоне постоянного положительного давления в дыхательных путях, создаваемое аппаратом ИВЛ, с целью рекрутмента альвеол.**Профиль/локализация**В зависимости от профиля пациента по локализации, в аппарате предусмотрены профили, в которых сохранен определенный набор исполнительных программ, соответствующих задачам данного профиля.Профили: «реанимация», «пульмонология», содержащие программы для пациентов реанимационного профиля и пульмонологического. Расширение «реанимационного профиля» в отдельные профили для пациентов торакальной хирургии и кардиохирургии. **Основные технические характеристики**Электропитание: стандартная электрическая сеть 220В+/- 10%, 50 Гц.Максимальная потребляемая мощность: не менее 200 Вт.Выходная мощность каждого канала: 36 Вт +-10% (на нагрузке не менее 4 Ом).Основной частотный диапазон: 20 – 300 Гц.Диапазон, воспроизводимый аппаратом: 10 - 20 000 Гц ± 6 dBПродолжительность сеанса: 300 +/- 10 сек.Количество независимых каналов: не менее 2.Принцип контроля контакта излучателей: оптический. | 1 к-т. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 3. | Кабель защитного заземления | Кабель защитного заземления предназначен для заземления корпуса аппарата, в случае если аппарат подключается к нестандартной двух контактной незаземленной розетке. | 1 шт. |
| **Расходные материалы и изнашиваемые узлы:** |
| 4. | Излучатель виброакустический универсальный (взрослый) | Виброакустические излучатели имеют специальную конструкцию, обеспечивающую максимально эффективность при виброакустическом массаже легких. Одновременно, конструктивная часть рабочей поверхности, спроектирована специально под эластичные насадки, обеспечивающие комфортное для пациента восприятие вибрации и благодаря этому же мембрана излучателя не имеет прямого контакта с облучаемой поверхностью, что обеспечивает создание между мембраной и поверхностью грудной клетки камеры повышенного акустического давления. Благодаря этому, а также большой площади охвата, при достаточно высокой мощности воздействия, обеспечивается достаточно мягкое и комфортное восприятие процедуры пациентами. Наличие возможности работы через слои тканей, одежды, медицинского материала. Каждый излучатель оснащен дополнительной оптической системой, которая обеспечивает автоматическое отключение излучателя при плохом контакте с поверхностью тела пациента или при его полном отсутствии. Это предупреждает преждевременный износ излучателя, а также используется в обратной связи управления процедурой, для автоматического включения и выключения паузы, например, при смене расположения излучателей. Виброакустические излучатели подключаются к аппарату с помощью витого кабеля и разъемов с надежной резьбовой фиксацией, что обеспечивает возможность работы с излучателями на удалении от аппарата до трех метров, а также их отключение или смену при необходимости. **Основные характеристики излучателя**Максимальная амплитуда колебаний мембраны излучателя: +/- 1 смМаксимальная длина витого кабеля излучателя с двойной изоляцией в вытянутом состоянии: не менее 3 метра.Электроизоляция шнура: двойная.Диаметр излучателя с уплотнительной насадкой – не менее 145 мм. Является расходным материалом. Гарантия на виброакустический излучатель – не менее 12 месяцев. | 2 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации**  | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц.  |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники (**в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010**)** | DDP: Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | 90 календарных дней с момента подписания договора  |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требования к сопутствующим услугам** | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

**Техническая спецификация по лоту № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники *(****в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны).* | Кровать медицинская функциональная регулируемая с рамой Балканского  |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)* | *Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие:* |
| 1 | Ложе с секциями (основание кроватей) | Кровать функциональная четырехсекционная с электрической регулировкой предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях. Кровать является легкой и маневренной, обеспечивая максимальный комфорт. Кровать должна быть оснащена электрическим механизмом регулировки секций - электрический (пульт управления) с не менее 6-тью кнопками. Блок управления кроватью с интуитивно понятными символами обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям. Конструкция кровати обеспечивает максимальный комфорт пациента и упрощать действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Кровать представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и не менее 2 торцевых спинок. Не менее четырехсекционное перфорированное ложе выполнено из стали при пяти ступенчатой обработки металла химическими препаратами с применением «жидкого стекла» с порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Также ложе проходит фосфатирование поверхности создающая металло пленку, что при местном повреждении лакокрасочной пленки и фосфатного слоя распространения ржавчины локализуется. Ложе кровати оснащено перфорацией, обеспечивающей циркуляцию воздуха в подматрацном основании, снижая риск образования пролежней. Перфорированный стальной лист толщиной не менее 1,0 мм, оснащённым ограничителями для матраца. Спинная секция ложа с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции – не менее 52 шт диаметром не менее 18,5 мм. Тазобедренная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции – не менее 14 шт диаметром не менее 18,5 мм. Бедренная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции – не менее 14 шт диаметром не менее 18,5 мм. Ножная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции – не менее 38 шт диаметром не менее 18,5 мм.  *Технические характеристики:* * Габариты кровати (ДхШ) не менее 2130х1000 мм;
* Габариты ложа (ДхШ) не менее 1930х900 мм;
* Высота кровати с головным торцом – не менее от 820 до 1215мм
* Высота ложа над уровнем пола – не менее от 420 до 815мм;
* Габаритные размеры ножной торцевой спинки (ДхВ) - не менее 795х400 мм;
* Габаритные размеры головной торцевой спинки (ДхВ) - не менее 795х400 мм;
* Угол наклона спинной секции - от 0 до 70 градусов.
* Размер спинной секции – не менее 800\*900 мм
* Размер тазовой секции -не менее 230\*900 мм
* Угол наклона бедренной секции - от 0 до 40 градусов.
* Размер бедренной секции – не менее 230\*900 мм
* Размер ножной секции – не менее 575\*900 мм

 - Угол наклона спинной секции 0-70 ◦ - Угол наклона ножной секции 0-40 ◦* Вес изделия не более 95кг;
* Безопасная рабочая нагрузка не менее 250 кг;

Максимальная нагрузка на устройство для при поднятии пациента - не менее 60 кг  | 1 шт. |
| 2 | Каркас (рама) | Каркас выполнен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивое к дезинфицирующим средствам. Наличие в раме кровати отверстия для установки инфузионной стойки. Сечение вертикальных стоек, на которых установлено ложе - не менее 40х40 мм. Сечение металлической трубы по периметру ложа - не менее 40х20 мм, опорная рама выполнена из не менее 4-х угольного стального профиля особой формы и жесткости. Для большой прочности ножки кровати скреплены между собой специальным усилительным элементом (планка). | 1 шт |
| *Дополнительные комплектующие:* |
| 1 | Торцовые ограждения (головное и ножное) | Два боковых торцевых ограждений: головное и ножное. На головном и ножном торце транспортировочные рукоятки. Гнездо крепления торцевых панелей на раме кровати оснащено дополнительным штырем, входящим во внутрь торцевой панели, обеспечивая прочность конструкции при механическом воздействии. Торцевая панель фиксируется к раме при помощи двух винтовых фиксаторов, оснащенных пластиковыми ручками. Посадочные места торцевых панелей имеют двухконторную конструкцию, что обеспечивает самопозиционирование панелей в момент установки, а также придает соединению повышенную прочность. Торцевые панели произведены методом литья под давлением с комбинацией нескольких цветов и армирования из трубы из нержавеющей стали. В Головной секции расположена эргономичная ручка для удобства персонала. -Габаритные размеры ножной\головной торцевой спинки (ДхВ) - не менее 795х400 мм. | 2 шт. |
| 2 | Приводы (для кроватей с электроприводом) \*\* | * Регулировка секций производиться при помощи пульта управления с не менее 6-ю кнопками. Пульт управления оснащен кранштейном для крепления пульта на боковых ограждениях. Цвет пульта управления – серый.
* Электрический привод регулировки высоты имеет мотор не менее 6000 Н
* Максимальный уровень шума электрического привода регулировки высоты – не более 50дБ.
* Наличие батареи, для работы электроприводом в момент отсутствия электропитания, при приведения ложа кровати в исходное положение.
* Защита от поражения электрическим током – класс не менее I.
* Электропитание не менее 220V
 | 1 шт. |
| 3 | Самоориентирующиеся колеса с блокировкой\*\* | Колеса самоцентрирующиеся и проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна легко, без люфтов и заеданий, диаметром не менее 125 мм. Материал колес: Пластик с ободом из антистатической резины. Кровать оснащена тормозной системой. Индивидуальный педальный тормоз на не менее 4 –х колёсах. | 4 шт. |
| 4 | Боковые ограждения \*\* | Два опускающихся боковых ограждений, опускающиеся одним движением и обеспечивающие легкий перенос пациента с/на кровать, по одной с каждой стороны. Боковые ограждения выполнены из не менее 3-х параллельных труб из нержавеющей стали диаметром не менее 22 мм, с пластиковыми ручками для захвата, которые при разном положение удобно браться с разных сторон. Расстояние между осями труб в боковых ограждениях не менее 100 мм, исключающее возможное зажатие пациента. Высота боковых ограждений над уровнем ложа не менее 340 мм | 2 шт. |
| 5 | Секции: головная, промежуточная,тазобедренная, ножная \*\* | Спинная секция ложа с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не менее – 52 шт диаметром не менее 18,5 мм. Тазобедренная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не менее - не менее 14 шт диаметром не менее 18,5 мм. Бедренная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не менее - не менее 14 шт диаметром не менее 18,5 мм. Ножная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не менее 38 шт диаметром не менее 18,5 мм. Габаритные размеры спинной секции (Д\*Ш) – не менее 800\*900 ммГабаритные размеры тазовой секции (Д\*Ш) – не менее 230\*900 ммГабаритные размеры бедренной секции (Д\*Ш) – не менее 230\*900 ммГабаритные размеры ножной секции (Д\*Ш) – не менее 575\*900 мм | 1 шт. |
| 6 | Стойка для инфузий встроенная\*\* | Инфузионная стойка предназначена для капельницы, в ней предусмотрено не менее 4 крючка для инфузий. Модель выполнена из нержавеющей трубы помещается в специальное отверстие на раме кровати. Элемент с крючками регулируется по высоте с помощью специального механизма. Имеется возможность установки с двух сторон кровати. | 1 шт. |
| 7 | Дуга для подтягивания\*\* | Дуга для подтягивания предназначается для захвата рукой представляет из себя пластиковую эргономичную ручку на нейлоновом ремне. Регулируется по высоте самостоятельно. Дуга для подтягивания изготовлена из профильной трубы круглого сечения не мене 28 мм. в диаметре. Предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пациента на кровати, а также обеспечивает опору при подъёме с кровати (применяется в качестве аналога рамы (дуги) Балканского). Труба защищена полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, устойчивая к дезинфицирующим средствам. Высота дуги от ложа кровати до высшей точки не менее 1160 мм. Расстояние между трубы до эргономичной ручки не менее 125 мм. Расстояние от ложа кровати до нависающей ручки не менее 583 мм | 1 шт. |
| 8 | Рама Балканская\*\* | Рама Балканского предназначена для отделения травматологии. Рама должна быть выполнена из нержавеющих труб круглого сечения, диаметром не менее 25 мм. Стойки рамы балканского должны крепиться в раму кровати, при помощи винтового механизма. Ширина рамы не менее 885 мм, Длина рамы не менее 2015 мм. Высота рамы над уровнем ложа не менее 1200 мм. Рама должна быть оснащена двумя поперечными планками с возможностью регулировки положения. Состав рамы: Вертикальные стойки – не менее 4 шт, продольные штанги – не менее 2 шт., поперечные штанги с фиксированным положением – не менее 2 шт., поперечные штанги с регулировкой положения – не менее 2 шт. | 1 шт. |
| 9 | Матрац секционный | Наполнитель матраса из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами. Матрас разделен на не менее четыре формообразующие секции. Габариты (ДхШхВ): не менее 1910х900х100 мм | 1 шт. |
| 10 | Пульт/панель управления (для кроватей сэлектроприводом)\*\* | Навесной пульт управления, не менее 6-ю кнопками: Регулировка угла наклона спинной секции вверх/вниз, регулировка бедренной секции вверх/вниз, одновременная регулировка Спинной и бедренной секции вверх/вниз. | 1 шт.  |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
| 1 | нет |  |  |
|  |  |  | *Принадлежности:* |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Температура: от +10 до +35 ºC Относительная влажность: от 30 % до 75 %, при температуре не менее 35 ºC, без конденсации Электрическая сеть: не требуется.Водоснабжение: не требуется.Канализация: не требуется.Площадь помещения: не менее 10 кв. м.Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | 90 календарных дней с момента подписания договора |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требования к сопутствующим услугам** | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

**Техническая спецификация по лоту № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  | **Операционный стол (рентгенопрозрачный)** |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | Наименование комплектующего к медицинской технике  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения)  |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Операционный стол (рентгенопрозрачный)  | Стол операционный не менее 4-х секционная столешница Т-образное основание Операционный стол предназначен для использования в перевязочных, операционных залах, кабинетах хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии,онкологии, стоматологии и других отделениях. Дополнительные принадлежности, предлагаемые производителем, значительно расширяют функциональные возможности стола. **Ложе стола рентгенопрозрачное, что позволяет проводить на нем рентгенографию и рентгеноскопию с использованием мобильного рентгена или С-дуги.**• Операционный стол из высококачественной нержавеющей стали.• Матрасы снимаются с сегментов столешницы. Матрасы изготовлены из пенополиуретана, бесшовные, антистатические и устойчивые к дезинфицирующим средствам, фиксируются на штифтах вместо липучек.• Столешница рентгенопрозрачная, позволяет делать рентгеновские снимки и контролировать состояние пациента с помощью С-дуги.•Поверхности столешницы легко моются и устойчивы к дезинфицирующим средствам• Фиксация стола осуществляется с помощью четырех удлиненных ножек.• Возможность замены головной секции ножной и наоборот.• Регулировка высоты столешницы с помощью ножного гидравлического насоса.• Угол наклона спинной секции, регулировка головной и ножной секций, функции Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга управляются газовыми пружинами с блокировкой.• Боковые наклоны выполняются с помощью рукоятки, расположенной сбоку стола под тазобедренной секцией.• Ножная секция регулируются вручную**Технические параметры:**Длина операционного стола не менее 2060 мм Ширина ложа операционного стола (с планками) не менее 550 мм Ширина матраса не менее 500 ммМинимальная высота ложа без матраса не менее 685 мм Максимальная высота ложа без матраса не менее985 мм Угол подъема спинной секции не менее 85°Угол опускания спинной секции не менее 40°Угол подъема грудной секции не менее 150 ммУгол подъема ножной секции не менее 30°Угол опускания ножной секции не менее 90°Разведение ножной секции не менее 180°Угол латеральных наклонов ±25°Угол подъема головной секции не менее 55°Угол опускания головной секции не менее 50°Тренделенбург не менее 30°антиТренделенбург не менее 30°Вес стола не более 155 кгМаксимальная нагрузка – конфигурация „A” не менее 200 кгМаксимальная нагрузка – конфигурация „B” не менее 135 кгПериод эксплуатации не менее 10 лет | 1 шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 2 | Опора для ноги | Предохраняет пациента от скольжения по столешнице операционного стола в положении анти-Тренделенбурга. Стальной корпус изготовлен из нержавеющей стали. Матрас размером не менее (высота х ширина х толщина) 260х150х40 изготовлен из пенополиуретана, помещенного в чехол из антистатической искусственной кожи. | 2 шт. |
| 3 | Опора для руки  | Служит для поддержания руки пациента в положении лежа, оснащена полиуретановым матрасом размером не менее: 25 мм х 160 мм х 500 мм. Металлическая конструкция из нержавеющей стали, обеспечивает вращение опоры вокруг своей вертикальной оси. | 2 шт. |
| 4 | Инфузионная стойка  | Используется для подвешивания емкостей с жидкостью для вливания. Состоит из стойки с не менее двумя крючками, изготовленной из нержавеющей стали. | 1 шт. |
| 5 | Дуга анестезиолога с мультипозиционным креплением  | Используется для отделения зоны головы от остальной части тела пациента во время операции. Рамка оснащена регулировкой высоты и поворота вокруг вертикальной оси. Полностью выполнена из нержавеющей стали с матовой отделкой. | 1 шт. |
| 6 | Специализированный подголовник | Служит для поддержания головы пациента в положении лежа на спине и боку. Состоит из полиуретанового матраса в форме подковы размером не менее 70 мм х 190 мм х 235 мм и металлического каркаса, изготовленного из нержавеющей стали. Конструкция подголовника благодаря двум вращающимися компонентам, обеспечивает регулировку высоты, углового и продольного наклона матраса. | 1 шт. |
| 7 | Подставка для рук хирурга | Служит в качестве опоры для предплечий хирурга, работающего стоя или сидя позади головы пациента. Состоит из полиуретанового матраса в форме полукольца размером не менее 60 мм х 325 мм х 400 мм и металлического каркаса, изготовленного из нержавеющей стали, обеспечивающего регулировку высоты и углового наклона предплечий оператора по отношению к голове пациента. | 1 шт. |
| 8 | Ремень для фиксации туловища | Ремень изготовлен из ленты шириной не менее 40 мм, прикрепляемых к боковым планкам и затягиваемый на липучке. | 1 шт. |
| 9 | Опоры боковые | Служит для стабилизации пациента в положении лежа с боковой стороны. Состоит из полиуретанового матраса прямоугольной формы, изогнутого в форме почки размером не менее 24 мм х 70 мм х 152 мм и опорной части, изготовленной из нержавеющей стали с матовой отделкой, обеспечивающей регулировку высоты и расстояния от пациента. | 2 шт. |
| 10 | Опора для плеч правая и левая | Служит для стабилизации пациента в положении лежа со стороны плеч, особенно при положении Тренделенбурга. Состоит из полиуретанового матраса прямоугольной формы, изогнутого в форме почки с размерами не менее 24 мм х 70 мм х 152 мм и опорной части, изготовленной из нержавеющей стали с матовой отделкой, обеспечивающей регулировку высоты и расстояния от пациента. | 1 шт. |
| 11 | Лоток | Находится под подголовником или спинкой, устанавливается со стороны головы пациента. Состоит из алюминиевого лотка размерами не более 383х500 мм и прямого держателя из нержавеющей стали.  | 1 шт. |
| 12 | Ремень для фиксации запястья | Используется для иммобилизации верхних конечностей на высоте запястья. Крепится к боковой планке стола, оснащен продольной регулировкой и регулировкой затяжки ремня. Ширина ремня не менее 100 мм. | 2 шт. |
| 13 | Ремень для фиксации ноги | Состоит из двух ремней шириной не менее 100 мм, один из которых охватывает конечность, а второй охватывает опору стола. | 2 шт. |
| 14 | Лоток для инструментария с креплением для принадлежностей | Используется для хранения хирургических инструментов непосредственно при операционном столе. Лоток с размерами не менее 20 мм х 325 мм х 530 мм и кронштейном, обеспечивающим продольную и поперечную регулировку. Комплект выполнен из нержавеющей стали с матовой отделкой. | 1 шт. |
| 15 | Держатель мочеприемника с креплением для принадлежностей | Держатель мочеприемника с креплением для принадлежностей используется для подвешивания мешочка для мочи прямо на операционном столе. Держатель оснащен блокировкой, предохраняющей от случайного выпадения из корпуса зажима. Конструкция из нержавеющей стали с матовой отделкой. | 1шт. |
| 16 | Адаптер для крепления головной секции | Дает возможность установить специальный подголовник. Полностью изготовлен из нержавеющей стали с матовой отделкой. | 1шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Изделие предназначено для работы в закрытых помещениях. Требуемые климатические условия: температура от +10 до +40°C, допустимое изменение окружающей температуры в течение 8 ч не более 20°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление от 700 до 1060 гПа. |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)* | DDP Костанайская обл., г. Лисаковск, Больничный городок 1 |
| **5** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 90 календарных дней с момента подписания договора  |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требование к сопутствующим услугам**  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

**Техническая спецификация по лоту № 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | **Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями для интенсивной терапии неонатальный** |
| **2** | **Требования к комплектации** | 1. *№*
2. *п/п*
 | 1. *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*
 | 1. *Техническая характеристика комплектующего к МТ*
 | 1. *Требуемое количество*
2. *(с указанием единицы измерения)*
 |
| 1. *Основные комплектующие*
 |
| 1. 1
 | 1. **Основной блок Аппарат ИВЛ**
 | 1. Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: не менее 1 или 2 аккумулятора. Не менее 5600 мАч в случае одного аккумулятора; не менее 11 200 мАч в случае двух аккумуляторов. Минимальное время работы от аккумуляторов: не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); не менее 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – не менее 1. Разъем USB – не менее 1. Разъем RS-232 – не менее 1. Порт для вызова медсестры – не менее 1. Разъем VGA – не менее 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Возможность работы от центрального газоснабжения – наличие. Возможность работы от воздушного компрессора – наличие. Возможность работы от встроенной турбины – наличие. Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: не менее 180 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. PRVC регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему. APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. PRVC-SIMV регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие. P0.1 давление окклюзии, равное 100 мс – наличие. WOB работа дыхания – наличие. RSBI индекс быстрого поверхностного дыхания – наличие. PEEPi внутреннее положительное давление в конце выдоха – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Парамагнитный датчик О2 – опция. Режим неонатальной вентиляции – наличие. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опция. VS вентиляция с поддержкой объемом – опция. Weaning Tool инструмент для отлучения от груди – опция. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опция. Модуль измерения CO2 в боковом потоке - опция: Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 в основном потоке (опционально): Диапазон измерений не менее от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: подъем CO2 не менее от 0 до 9,99 %/л, МОCO2 не менее от 0 до 9999 мл/мин. Модуль пульсоксиметрии SpO2 - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регулировки: O2 не менее от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин. Частота SIMV не менее от 1 до 60 /мин. Время вдоха не менее от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) не хуже от 4:1 до 1:10. Время подъема давления не менее от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 50 см H2O. Уровень регулировки давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. Низкое давление не менее от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления не менее от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления не менее от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто не менее от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл. Дети не менее от 20 до 300 мл. Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ не менее от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%. PEEP (режим nCPAP) не менее от 0 до 50 см H2O. Минутный объем не менее от 25 до 350%. Вес: Взрослые не менее от 10 до 200 кг; Дети не менее от 3 до 35 кг; Новорожденные не менее от 0,2 до 15 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление не менее от -20 до 120 см H2O. Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети не менее от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные не менее от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 120 см H2O. I:E не менее от 150:1 до 1:150. Время вдоха не менее от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху не менее от 0 до 600 см H2O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H2O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела не менее от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания не менее от 0 до 9999 1 /(л•мин). Внутреннее PEEP не менее от 0 до 120 см H2O. Отрицательная сила вдоха не менее от -45,0 до 0,0 см H2O. Вдыхаемая концентрация кислорода не менее от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, не менее от -20,0 до 0,0 см H2O. Пиковый вдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 300 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости не менее от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха не менее от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O2-терапия) не менее от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания не менее от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа не менее от 0 до 4000 мл. % утечки не менее 100%.
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 2
 | 1. **Режим вентиляции V-A/C**
 | 1. объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 3
 | 1. **Режим вентиляции P-A/C**
 | 1. давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 4
 | 1. **Режим вентиляции V-SIMV**
 | 1. объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 5
 | **Модуль P-SIMV** | давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
| 1. 6
 | **Режим вентиляции CPAP/PSV** | постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением | 1 шт. |
| 1. 7
 | **Режим вентиляции SIGH** | вздох | 1 шт. |
| 1. 8
 | **Модуль Duolevel** | Двойная вентиляция | 1 шт. |
| 1. 9
 | **Режим вентиляции PRVC** | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему | 1 шт. |
| 1. 10
 | **Режим вентиляции APRV** | вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях | 1 шт. |
| 1. 11
 | **Режим вентиляции PRVC-SIMV** | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
| 1. 12
 | **Режим вентиляции AMV** | вентиляция с адаптируемым минутным объемом | 1 шт. |
| 1. 13
 | **Мониторинг: P0.1** | давление окклюзии, равное не менее 100 мс | 1 шт. |
| 1. 14
 | **Мониторинг: WOB** | работа дыхания | 1 шт. |
| 1. 15
 | **Мониторинг: RSBI** | индекс быстрого поверхностного дыхания | 1 шт. |
| 1. 16
 | **Мониторинг: PEEPi** | внутреннее положительное давление в конце выдоха | 1 шт. |
| 1. 17
 | **Мониторинг: NIF** | отрицательная сила вдоха | 1 шт. |
| 1. 18
 | **Режим ATRC** | автоматическая компенсация сопротивления трубки | 1 шт. |
| 1. 19
 | **Режим NIV** | неинвазивная вентиляция | 1 шт. |
| 1. 20
 | 1. **Сенсорный дисплей**
 | 1. Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов.
 | 1 шт. |
| 1. 21
 | 1. **Модуль для новорожденных**
 | поддержка неонатальной вентиляции | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| 1. *Дополнительные комплектующие:*
 |
| 1. 1
 | 1. **Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный)**
 | 1. Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 2
 | 1. **Тестовое лёгкое**
 | 1. Тестовое лёгкое (неонатальное)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 3
 | 1. **Химический датчик O2**
 | 1. мониторинг О2, О2 терапия
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 4
 | 1. **Мобильная тележка для аппарата**
 | 1. Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз.
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 5
 | 1. **Пневматический небулайзер**
 | 1. часть системы увлажнения воздуха
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 6
 | 1. **Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости**
 | 1. Минимальное время работы от аккумулятора не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 7
 | 1. **Маска для неинвазивной вентиляции**
 | 1. Маска для неинвазивной вентиляции (детская, размер S)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 8
 | 1. **Маска для кислородной терапии**
 | 1. Маска для кислородной терапии (детская, размер S)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 9
 | 1. **Назальная кислородная канюля**
 | 1. Назальная кислородная канюля (детская, размер S)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 10
 | 1. **Увлажнитель в комплекте (многоразовый)**
 | 1. часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ, с подогревом, для новорожденных
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 11
 | 1. **Модуль пульсоксиметрии SpO2**
 | 1. Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин.
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 12
 | 1. **Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2 для новорожденных**
 | 1. Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2: кабель датчика SpO2 – 1, датчик SpO2 для новорожденных – 1.
 | 1. 1 комплект.
 |
| 1. 13
 | 1. **Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный)**
 | 1. Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 14
 | 1. **Шланги подачи газов**
 | 1. Шланги подачи газов (O2 и Воздух)
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 15
 | 1. **Дополнительный слот для модулей**
 | 1. Слот для установки модулей расширения
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 16
 | 1. **Модуль резервного газоснабжения**
 | 1. Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин.
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 17
 | 1. **Датчик потока неонатальный (многоразовый)**
 | 1. Датчик потока неонатальный (многоразовый). Диапазон потока от 0.2 до 30 л/мин
 | 1. 1 шт.
 |
|  |  |  |  |
| 1. *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:*
 |
|  |  |  |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:1. •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт);
 |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 |
| 5 | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 90 календарных дней с момента подписания договора |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требование к сопутствующим услугам**  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

**Техническая спецификация по лоту № 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  | **Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (Кресло-кровать для родовспоможения )** |
| **2** | Требования к комплектации  | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения)  |
|  |  | **Основные комплектующие:**  |
| 1. | **Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (Кресло-кровать для родовспоможения )** | Акушерская кресло-кровать для родовспоможения является универсальным трансформером и предназначена для пациенток акушерско-гинекологических отделений, на всех этапах родов, то есть: в дородовом, родовом и послеродовом периодах.Родовую кровать можно легко трансформировать в кресло, обеспечивающее роженице удобное положение во время родов. Обеспечивает непрерывную, надежную работу благодаря встроенному аккумулятору.Рама основания кресла-кровати может быть изготовлена из лакированных стальных труб, стальных труб с вставками из нержавеющей стали или полностью из нержавеющей стали.Конструкция кресла-кровати обеспечивает быстрое изменение положения с лежачего в сидячее, что сокращает время подготовки к родам и занятия положения, обеспечивающего безопасные роды.Неподвижная и выдвижная части рамы выполнены из стальных труб с наполнением из ABS-пластика. Спинная секция кресла-кровати оснащена декоративной вставкой.Кресло-кровать может быть оснащено ограждающими щитками, предотвращающими повреждение внутренних частей кресла-кровати или лакового покрытия при столкновении кресла-кровати с посторонними объектами при ее перемещении.Регулировка высоты ложа, угла наклона спинной и тазовой секций осуществляется при помощи сервомотора, ножной педали, встроенная в боковые ограждения панель управления и пульт дистанционного управления. Изменение положения Тренделенбург осуществляется благодаря пневматической пружине, регулирующейся при помощи рычагов, расположенных в удобном для оператора месте или при помощи электропривода.Головной и ножной торцы – съемные. В боковые ограждения встроены панели управленияСтандартная версия кресла-кровати оснащена колесами с центральной блокировкойМаксимальный вес пациента и аксессуаров, установленных на кресло-кровать, не должен превышать 230 кгМаксимальная нагрузка на упоры для стоп не должна превышать 500 НВ случае использования данного изделия в качестве обычной функциональной кровати вместо упоров для стоп необходимо установить ножной торецМаксимальная нагрузка на опоры для колен, установленные на мультипозиционные боковые крепления, не должна превышать 30 кгМаксимальная нагрузка на упоры для рук, установленные на мультипозиционные боковые крепления, не должна превышать 500 НМаксимальная нагрузка на каждый крючок инфузионной стойки не должна превышать 3 кгКресло-кровать предназначено для пациентов ростом не более 200 см**Технические характеристики**Длина кресла-кровати не менее 2170 ммДлина кресла-кровати в положении «кресло» не менее 1600 ммМакс. ширина (включая боковые ограждения не менее 1080 мм Ширина рамы ложа не менее 855 мм Высота ложа кресла-кровати (в пределах) не менее 615 - 985 мм Угол наклона тазовой секции не менее 17°Угол наклона спинной секции не менее 70° Тренделенбург не менее 12° Анти-Тренделенбург не менее 5°Вес кресла-кровати ~ не более 160 кг Максимальная нагрузка не более 230 кг (195 кг пациент и 35 кг оборудование)Источник питания 230 В ~ (100 В ~, 120 В ~), 50 / 60 ГцМаксимальная потребляемая мощность не более 250 BAКласс электрозащиты не менее IIСтепень электрозащиты не менее BСтепень защиты не менее IP-X4Период эксплуатации не менее 10 лет**Детская кроватка** Элементы детской кроватки из:- рама из алюминиевого профиля, белая порошковая покраска- декоративные элементы, покрытые лаком- основание из ABS-пластика, оснащена колесиками не менее 75 мм, два из которых с механизмом блокировки- ложе из пластика, позиция анти-Тренделебурга не менее 12°- регулировка высоты газовой пружиной: не менее 970-1240 ммВнешние размеры детской кроватки (Д х Ш х В), мм: не менее 760 х 480 х 970-1240 Внутренние размеры ложа (Д х Ш х В), мм: не менее 660 х 410 х 220Кроватка для новорожденных предназначена для лежания младенцев и ухода за ними в больничных отделениях.Кроватка для новорожденных имеет каркас из стальных порошково окрашенных труб. Колонна выполнена из алюминиевого профиля. Стальное основание с покрытием из ABS обеспечивает высокую прочность и эстетичный вид. Базовая версия кроватки укомплектована манежем из прозрачной пластмассы ПЭТ (полиэтилентерефталата) с матрасом с моющейся поверхностью.Регулировка высоты манежа механическая. Кроватка имеет четыре колеса с индивидуальной блокировкой.**В комплект кроватки входит матрас.**Оболочка матраса (чехол) изготовлена из хлопковой ткани, пропускающей пар, илиискусственной кожи. Вкладыш матраса изготовлен из полиуретановой пены, которую можно извлечь, расстегнув застёжку-молнию.**Технические характеристики матраса**Габаритные размеры основания:Ширина не менее 476 мм Длина не менее 814 мм.  **Максимальные размеры манежа:**Внутренняя ширина не менее 290 - 416 мм Внутренняя длина не менее 540-672 ммВнутренняя глубина не менее 225 мм Диапазон регулировки высоты:Минимальная высота не менее 955 ммМаксимальная высота не более 1250 мм Размеры ложа: не менее 290 x 540 Анти-Тренделенбург: не менее 12 °Вес кроватки не более 18 кгМаксимальная нагрузка не более 10 кгПериод эксплуатации не менее 10 лет | 1 шт. |
| 2 | Матрас | Матрас изготовлен из полиуретановой пены из паропропускающего водоотталкивающего искусственного материала. Размер спинная и тазобедренная секции не менее 1370х820мм., ножная секция не менее 768х820мм. | 1 компл |
| 3 | Матрас для новорожденного | Матрас изготовлен из полиуретановой пены из паропропускающего водоотталкивающего искусственного материала. Размеры не менее 345х600мм. | 1 шт. |
| 4 | Опора для ног | Матрас из полиуретана, длина не менее 140 мм, диаметр не менее 113 мм, высота регулировки около не менее 150 мм, на стойках из нержавеющей стали. | 1 компл  |
| 5 | Опора для колен | Матрас из полиуретана не менее 295 х 190 х 100 мм, высота не менее 380 мм с возможностью регулировки, на стойке из нержавеющей стали | 1 компл |
| 6 | Упор для рук | Высота не менее 450 мм, длина не менее 190мм, диаметр не менее 38 мм. Основание из нержавеющей стали, покрытие полиуретановой пены с чехлами из искусственного материала. | 1 компл |
| 7 | Лоток из нержавеющей стали | Размер не менее 530х325х100 мм. | 1 шт. |
| 8 | Детская кроватка | -стальное основание с покрытием ABS, оснащено колесиками не менее 75 мм, два из которых с механизмом блокировки,-ложе из пластика-регулировка высоты газовой пружиной: не менее 970-1240 мм-регулировка положения анти-Тренделенбурrа газовой пружиной не менее 12° -полка-корзина с порошковым покрытиемВнешние размеры детской кроватки мм: не менее 760х480 х 970 Внутренние размеры ложа; мм: не менее 660х410х 220  | 1 шт. |
| 9 | Пульт ножного управления | Пульт ножного управления | 1 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Изделие предназначено для работы в закрытых помещениях. Требуемые климатические условия: температура от +10 до +40°C, допустимое изменение окружающей температуры в течение 8 ч не более 20°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление от 700 до 1060 гПа |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ****(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)** | DDP Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 |
| **5** | **Срок поставки МИ и место дислокации** | 90 календарных дней с момента подписания договора |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требование к сопутствующим услугам**  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

**Техническая спецификация по лоту № 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)***(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)* |  Капнограф  |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МИ ТСО* *(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Капнограф | Диапазон измерения: От 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19%Точность: 0-40мм рт.ст. ± 2 мм рт.ст., 41 -70мм рт.ст. ± 5% от показаний71 -100мм рт.ст. ± 8% от показаний/101-150мм рт.ст. ± 10% от показанийЧастота дыхания: От 0 до 150 вдохов в минуту (Mainstream EtCO2)От 2 до 150 вдохов в минуту (Sidestream EtCO2)Точность дыхания: От 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19% | 1 шт. |
|  |  | 2 | Адаптер СО2 | Адаптер воздуховода основного потока одноразовый для датчика CO2 предназначен для волюметрической капнографии у взрослых и детей.Диаметр трубок: > 4.0 ммМертвое пространство: 5 ccВес: не более 7.7 грМатериал изготовления: пластикДолжен работать с комплектующими мониторов пациента серии Primo Ordamed, мониторов пациента серии BM Bionet | 5 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** |  |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ ТСО***(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации**  | 90 календарных дней с момента подписания договора |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требование к сопутствующим услугам**  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

**Техническая спецификация по лоту № 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)****(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)** | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (не менее 100 литров) |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МИ ТСО* *(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие:* |
|  | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления | Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике.Стерилизатор предназначен для установки в централизованных стерилизационных лечебно-профилактических учреждениях. В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течение года.Функциональное назначение: предназначен для стерилизации путем воздействия насыщенного водяного пара медицинских изделий, изготовленных из металла, резины, стекла, ткани и растворов.Габаритные размеры, мм.: - глубина не менее 1200±10- ширина не менее 604±10 - высота не менее 1360±10Масса аппарата: не более 180 кг.Механизм закрытия крышки, прижим: наличие.Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа (кгс/см²): не менее 0,22 (2,2).Ток: переменный, трехфазный.Частота: не менее 50 Гц.Напряжение: не более 380 В.Потребляемая мощность: не более 10 кВт.Степень защиты оболочки: не менее IP24 (ГОСТ 14254-96).Внутренний диаметр стерилизационной камеры: не менее 400±4 мм.Количество режимов стерилизации: не менее 5.Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см²): не менее 0,21±0,01 (2,1+0,1).Диапазон рабочей температуры: не менее 134±1 °С.Время стерилизационной выдержки: не более 6 мин.Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см²): не менее 0,11±0,01 (1,1±0,1).Диапазон рабочей температуры: не менее 121±1 °С.Время стерилизационной выдержки: не более 22 мин.Параметры третьего режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см²): не менее 0,20±0,02 (2,0±0,2)Диапазон рабочей температуры: не менее 132±2 °С.Время стерилизационной выдержки: не более 22 мин.Параметры четвертого режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см²): не менее 0,11±0,02 (1,1±0,2)Диапазон рабочей температуры: не менее 120±2 °С.Время стерилизационной выдержки: не более 48 мин.Ручной (программируемый) режим стерилизации: Температурный диапазон: не менее 110-134 °С .Точность поддержания стерилизационной температуры не менее ±1 °С.Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры: наличие.Вакуумная сушка стерилизуемых изделий: наличие.Глубина разрежения при сушке: не менее 0,08 мПа.Остаточная влажность: не более 1%.Объем парогенератора: не более 25 л.Управление: автоматическое.Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе: наличие.Возможность заливки воды в парогенератор вручную: наличие.Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки: наличие.Система охлаждения сброса пара в канализацию: наличие.Расход воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки: не более 100 л.Средняя наработка на отказ не менее 3000 циклов.Объем стерилизационной камеры: не менее 100 л. | 1 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Температура (транспортировка и хранение): от −20°C до +50°CТемпература (эксплуатация): от +10°C до +40°CОтносительная влажность (транспортировка и хранение): 10 – 90%Относительная влажность (эксплуатация): 10 – 90%Давление (транспортировка и хранение): 700 – 1060 ГПаДавление (эксплуатация): 700 – 1060 ГПа |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ ТСО****(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)** | DDP Костанайская обл., г.Лисаковск, Больничный городок 1 |
| **5** | **Срок поставки МИ ТСО и место дислокации** | 90 календарных дней с момента подписания договора |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | **Требование к сопутствующим услугам**  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Дополнительно:

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; Медицинское оборудование является новой, ранее неиспользованной.

Сопутствующие услуги - монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров

Сопутствующие документы: 1) Обязательно указание марки и производителя товара. Товар должен быть, снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском и русском языках. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого наименование (комплекта или единицы оборудования) (предоставить на момент поставки товара). 2) Регистрационное удостоверение, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, необходимо письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не требует регистрации в РК. (предоставить на момент участия). 3) В случае поставки медицинской техники, относящейся к средствам измерения, - копия сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, в случае если медицинская техника не относится к средствам измерения - подтверждающий документ об установлении принадлежности технических средств к средствам измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. 4) В составе тендерной заявки должен быть приложен документ, подтверждающий непревышение предельных цен на международное непатентованное наименование (заключение по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику). 5) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя. Сопутствующие услуги: 1) Доставка до пункта назначения по согласования с Заказчиком, разгрузка, распаковка, сборка оборудования, монтаж, работы по подключению, сдачу оборудования с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик; 2) Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей,медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. Срок обучения не менее 8 часов; 3) Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска.

Председатель тендерной комиссии Аленова К.К.

Ознакомлены:

Заместитель председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдумуталов Н.К.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боева Э.З.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борисова А.В.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полатбек Б.Қ.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соломон Р.Ю.

Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарасулов Ш.А.

Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Салай Ю.А.

Приложение 2

к правилам организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных

средств и (или) в системе

обязательного социального

медицинского страхования,

фармацевтических услуг

Форма

(Кому) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика,

организатора закупа

или единого дистрибьютора)

Заявка на участие в тендере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера

No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена

тендерная документация), настоящей

заявкой выражает согласие осуществить поставку лекарственных средств

/медицинских изделий/фармацевтических

услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по

следующим лотам:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер лота) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий

/фармацевтических услуг)

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер лота) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий

/фармацевтических услуг)

в соответствии с условиями, правил организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,

дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной

(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

(далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с условиями,

предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности за

предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки

медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных

действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной

заявке и прилагаемых к ней документов:

No п\п

Наименование документа

Количество листов

Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего

полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование потенциального поставщика)

Печать (при наличии)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г

Приложение 3

к правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в

рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств и (или) в

системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических

услуг

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потенциального поставщика)

на поставку медицинской техники

No закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Способ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лот No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку медицинской техники | Содержание(для заполнения потенциальным поставщиком) |
| 1 | Торговое наименование медицинской техники |  |
| 2 | Характеристика | Согласно технической спецификации |
| 3 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 4 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 5 |  № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз  |  |
| 6 |  Единица измерения  |  |
| 7 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки с учетом стоимости всех необходимых сопутствующих услуг |  |
| 8 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 9 |  Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы  |  |

      Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в

рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств и (или) в

системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических

услуг

Форма

Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты

Единого дистрибьютора, заказчика

или организатора закупа)

Электронная банковская гарантия

(вид обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка (филиала банка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Банк (филиал банка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование)

(далее – Банк) проинформирован, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) в дальнейшем «Потенциальный поставщик», принимает участие в

тендере по закупу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, объявленном

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование единого

дистрибьютора, заказчика или организатора закупа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата,

месяц, год объявления) и готов осуществить поставку/оказание услуги

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование и объем товара или услуги)

на общую сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) тенге, из них (при участии в

закупе по нескольким лотам):

1) по лоту No \_\_\_\_\_ (номер в объявлении/на веб-портале закупок) – в

размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в цифрах и прописью) тенге;

2)...

В связи с этим Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка) берет на себя безотзывное обязательство выплатить

Единому дистрибьютору по первому требованию, включая требование в

электронном виде на веб-портале закупок, сумму гарантийного обеспечения в

размере 1 (один) процента равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в цифрах и прописью)

по лоту No \_\_\_\_ на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в цифрах и прописью) тенге,

лоту No \_\_\_\_\_ на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в цифрах и прописью) тенге, по

получении требования на оплату по основаниям, предусмотренным правилами

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи

для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в

системе обязательного социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной заявки

Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по

существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального

поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего

гарантийного обеспечения по заключенному договору.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

Форма

### Опись документов, прилагаемых

### к заявке потенциального поставщика

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариальнозасвидетельствованная копия | Стр. |

 Предоставляется на электронном носителе с заполненной формой описи.

Приложение 6

к правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в

рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств и (или) в

системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических

услуг

Форма

Типовой договор закупа

(между заказчиком и поставщиком)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(местонахождение)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование поставщика – победителя тендера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (устава,

положения) с другой стороны, на основании правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) No \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (далее – Договор) и пришли

к соглашению о нижеследующем: Глава 1. Термины, применяемые в Договоре 1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее

толкование: 1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики

Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на

которую в Договоре есть ссылки;2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком

Поставщику в соответствии с условиями Договора;3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и

сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные

услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы,

военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также

субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования; 6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.Глава 2. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему

Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют

данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:1) настоящий Договор;2) перечень закупаемых товаров;3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения

исполнения Договора).

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на

следующих условиях:Форма оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (перечисление, за наличный расчет,

аккредитив и иные платежи) Сроки выплат \_\_\_\_ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и

подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;2) счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи;

3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат

о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения

медицинских и технических специалистов заказчика).Глава 4. Условия поставки и приемки товара7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или

быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия

Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей,

образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для

выполнения настоящего Договора.Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения

договорных обязательств.9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или

информацию, кроме как в целях реализации Договора. 10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо

учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с

условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до

пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и

введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя

регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное

сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской

техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника. 15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно

стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, при прекращении производства им запасных частей, должен:а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании

производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;б) при необходимости вслед за прекращением производства бесплатно

предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов,

если Договором не предусмотрено иное;2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.20. При появлении дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией,

представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

21. Эта гарантия действительна в течение \_\_\_\_\_\_ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в

зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. 23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для

определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-

изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры

по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении

Поставщика.25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги,

предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то

цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы

Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком

распоряжения об изменениях от Заказчика.Глава 6. Ответственность Сторон 27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо

свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен. 29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент

столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное

уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить

ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое

продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба

другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы

недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не

несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является

результатом форс-мажорных обстоятельств. 33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих

или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств, военные действия, приостановление или прекращение производства и

обстоятельства указанные в свидетельстве о наступлении непреодолимой силы (форс-мажора)) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным

исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой

они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает

Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.35. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора

путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение

осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору,

любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их

аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.Глава 7. Конфиденциальность40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей

Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность; 5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, при установлении нарушения такого обязательства.Глава 8. Заключительные положения42. Договор составляется на казахском и русском языках. Если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. При необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой

обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день

вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.47. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения

Договора. Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

48. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: КГП «Лисаковская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской областиБИН 960340000455БИК HSBKKZKXИИК KZ976017221000000125АО "Народный Банк Казахстана"Тел.: 8 71433 3-48-62И.о. главного врача Аленова Карлыгаш Каратаевна | Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИН Юридический адрес:Банковские реквизитыТелефон, e-mailДолжность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись,Ф.И.О. (при его наличии)Печать (при наличии) |

Приложение

к Типовому договору

закупа лекарственных средств

и (или) медицинских изделий

(между Заказчиком

и Поставщиком)

Антикоррупционные требования

      1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

      2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

      3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

      4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

      5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

      6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

      7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

      8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.